## 心电图
数字心电图机
技术要求
导联： | 12导同步
采样率 | 64 kHz
A/D | 24位
共模抑制比 | ≥140dB
输入阻抗 | ≥100MΩ（10Hz）
频率响应 | 0.01Hz ~ 500Hz
时间常数 | ≥5s
噪声 | ≤15μVp-p
耐极化 | ≥±1000mV
心率范围 | 30–300bpm
灵敏度 | 1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV
记录速度 | 5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
存储 | ≥20000份报告
屏幕 | ≥10.0英寸
数据传输 | 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断，支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告，支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式，支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议
软件功能 | 具备分析软件，具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。3可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
▲18、产品设计使用年限≧10年。（提供设备铭牌照片证明）
设备硬件及软件需适用于医院所使用的医疗系统接口对接，免费开放
报价单位盖章：
报价人：
联系电话：

## 脑电图
数字脑电地形图仪
技术要求
通道 | 16通道
采样分辨率 | ≥2000Hz
耐极化电压 | ±300mv，偏差不超过±5%
共模抑制比 | ≥80dB
幅频特性 | 1-120Hz
灵敏度 | 0-200uV/mm
噪声电平 | ≤1.5uV
诱发试验 | 过度换气诱发试验
闪光刺激器 | 闪光刺激
放大器 | 插针式放大器
脑电地形图显示 | 支持多种地形图显示方式 具有CDSA趋势图快速定位
数据管理 | 支持数据的上传、导出，编辑， 查看回放以及备份
▲18、产品设计使用年限≧10年。（提供设备铭牌照片证明）
设备硬件及软件需适用于医院所使用的医疗系统接口对接，免费开放
报价单位盖章：
报价人：
联系电话：

## 经颅多普勒
经颅多普勒血流分析仪
技术要求
最大血流速测量 | 50mm深度时，单向最大速度可达1000cm/s以上
检测参数 | Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean
探测深度范围 | 工作距离不少于5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离不少于250mm
发射功率 | 0-512mw
操作方式 | 有线小键盘
M波功能 | 数字M模
工作距离 | 5-150mm
增益范围 | 1-40dB
打印报告 | 多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单
数据管理 | 支持数据导出生成XML、Word、PDF等报告格式
▲18、产品设计使用年限≧8年。（提供设备铭牌照片证明）
设备硬件及软件需适用于医院所使用的医疗系统接口对接，免费开放
报价单位盖章：
报价人：
联系电话：

## 医用显示器
医用显示器
技术要求
1. 对角线尺寸≥27"；分辨率≥2560×1440；点距≤0.2331x 0.2331mm；响应时间≤8ms；可视角度≥178°；最大亮度≥550cd/m2；对比度≥1000:1；色彩≥42bit。
2. 显示器内置DICOM、CT/MRI-JS,GAMMA2.2、GAMMA2.4,DSA,DSI，提供产品说明书内置曲线。
3. 显示器LUT表可以动态生成，亮度在200—400cd/m2范围内可动态调节。
4. 通过调用一键增亮功能，可迅速提高显示器亮度，
5. 具备全金属外壳，更好散热；按键为实体按键（非触控）。
6. 内置图像：软件默认内置不少于6个x线影像和不少于3个病理影像，医生可对图像进行浏览，以验证显示器当前质量，图像支持导入，需提供包含x线影像和病理影像的视觉诊断检测界面截图。
控制模块：软件可通过控制模块进行分屏操作、屏幕截图等功能自定义设置快捷组合键进行控制，提供不少于6种设置快捷组合键的软件界面截图。
报价单位盖章：
报价人：
联系电话：